## Hoja de vida
Código: F-066 - LIME
Versión: 02
HOJA DE VIDA EQUIPOS
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Nombre del equipo |  |  | LUMINEX - fluoroanalizador | [7 empty] | Código Inventario |  |  |  | BIO-16869 / 180235 / 008811
Marca | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | Serie
LUMINEX | [5 empty] | LUMINEX LX 100 / 200 | [5 empty] | LX10017065423
Fecha de fabricación |  |  | NI | [5 empty] | Vida útil |  |  | NI
Código ECRI |  |  | No tiene
Responsable del equipo | [6 empty] | Juan Jose Serrano / Cristiam Alvarez
Área |  |  | Inmunología de Trasplantes | [5 empty] | Ubicación física |  |  | SIU - Laboratorio trasplantes - Torre 1, Lab 410
Invima | [11 empty] | Código del registro o permiso
RS | X |  | PC |  |  |  |  | NR |  |  |  | INVIMA 2020DM-0022003
Clasificación por riesgo |  |  |  |  | I |  |  | IIA |  | X | IIB |  | III |  |  | N/A
Componentes/accesorios | [11 empty] | Serial identificación
REGISTRO HISTÓRICO
Forma de adquisición
Compra directa |  | X |  | Donación |  |  |  |  | Comodato |  |  | Alquiler |  |  |  | Otro
Tipo de documento |  |  | Factura Acta de entrega | [7 empty] | Número de documento |  |  |  | 5220
Fecha de adquisición |  |  |  | Fecha de compra: 29/09/2016 Fecha de cambio 2 por garantía: 16/03/2018 (equipo que se tiene actualmente). | [5 empty] | Vencimiento de la garantía |  |  |  | 2019-03-16
Proveedor |  |  |  | BIOSCIENCES S.A.S. | [7 empty] | NIT |  | 900.222.640-1
Contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) |  |  |  | Silvia Bejarano - Director comercial Celular: 3142678218 Email: directorcomercial@biosciences.com.co Juan Manuel Laiseca Celular: 3203709895 Email: ingenieria@biosciences.com.co
CONDICIONES PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Voltaje |  |  |  | Corriente | [5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | Temperatura
100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC |  |  |  | 1,4 A / 0,8 A | [5 empty] | Entre 20 % y 80 %, sin condensación |  |  |  | 15 - 30 °C
Dimensiones |  |  |  | Peso | [5 empty] | Otros
43 x 50,5 x 24,5 cm (ancho x profundidad x alto) |  |  |  | 25 Kg | [5 empty] | Frecuencia 47 - 63 Hz
DATOS METROLÓGICOS
Magnitud de medida | [5 empty] | Rango del equipo | [5 empty] | Rango de uso en el servicio
Longitud de onda | [5 empty] | laser reportero 532nm y laser clasficador 635nm | [5 empty] | NI
Resolución | [9 empty] | Error máximo permitido
NI | [9 empty] | N/A
Frecuencia metrológica |  |  | Anual |  |  | Semestral |  | X | Otro |  |  | Requiere calibración o calificación |  |  |  | Si X | No
REGISTRO HISTÓRICO METROLÓGICO
Fecha | N° Informe |  | Actividad |  |  | Proveedor | [5 empty] | Observaciones
DD/MM/AAAA |  |  | MP | MC | C
2018 - 2019 |  |  | X | X |  | Biosciences | [5 empty] | PDF con recopilación de mantenimientos preventivos y correctivos.
2022-07-01 | 3600 |  | X |  |  | Biosciences | [5 empty] | Equipo funcionando correctamente.
2023-09-14 | 4025 |  |  | X |  | Biosciences | [5 empty] | Se observa valvua con fuga, se cambia valvula y se realizar ajuste del ofset del laser verde, equipo queda bajo observación.
2023-09-15 | 4024 |  | X |  |  | Biosciences | [5 empty] | Se identifica soporte de indicador de luz azul esta roto, fuga en la válvula xcalibur. Se realizan las tareas preventiva y se realiza correctivo paralelamente.
2024-03-13 | 4192 |  | X |  |  | Biosciences | [5 empty] | Se realiza rutina de mantenimiento.
2024-03-15 | 4193 |  |  | X |  | Biosciences | [5 empty] | Calibrador 1 no pasó, se realiza alineación de láser rojo y láser verde. Equipo queda funcionando correctamente.
2024-07-23 | 4295 |  |  | X |  | Biosciences | [5 empty] | Se realiza cambio de los dos repuestos recomendados por el fabricante al presentante tantas fallas con la alineación de los láser (Fs-1175-01 Apd signal cables y Fs-0265-01 Apd high voltage cables), se realizan pruebas, verificaciones y calibraciones. Equipo queda funcionando correctamente.
2024-12-04 | DM-000155 |  | X |  |  | Biosciences | [5 empty] | Durante las pruebas realizadas durante el mantenimiento se evidencia en la partes superior de la conexión de la cubeta una fuga, la cual se corrige cuidadosamente. El equipo queda funcionando correctamente.
OBSEVACIONES ADICIONALES
Fecha | Observación | [10 empty] | Nombre
DD/MM/AAAA